### 神经磁刺激器

1.货物名称：神经磁刺激器（经颅磁刺激仪）

数量：1台

2.主要配置：

2.1重复磁刺激主机单元（内置预装专用软件）：1台。

2.2能量供应单元：1个。

2.3磁刺激专用控制器:1个。

2.4磁刺激线圈：1个。

2.5 双通道MEP模块：1套

2.6 EMG电极线：6条

2.7脚踏控制器：1个

2.8专用仪器推车（带线圈支架）：1辆。

3.备品备件的要求：

3.1质保期内：EMG电极线配备3条备用。

3.2质保期外：软件免费升级。

4.使用条件

4.1 电源：AC 220V±10% 50Hz±2%

4.1温度：6-40°C，湿度 10%- 80%。

5. 其他特定条件：

医疗器械产品：要求医疗器械注册证、医疗器械经营许可证、营业执照、医疗器械生产许可证或进口产品厂家授权书复印件。

6.测试与验收

6.1安装工程师现场安装调试。

6.2货物运抵现场后，应在10日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

- 培训（免费培训）：≥3人次的人员培训，保证操作人员正常使用设备。

8.质量保证期及售后服务

8.1质保期≥2年，自验收合格开始计算。

8.2在质保期内须设有维护电话，7天×8小时响应.

8.3在质量保证期内出现故障，乙方在接到甲方通知后，维修响应时间≤1小时，≤12小时内派人到现场维修；排除故障时间≤48小时；8.4在质保期内无偿提供人员和技术支持，配合招标人进行技术改进；应提供质保期内日常维护和保养计划。

9.技术规格要求

9.1 、重复经颅磁刺激主机：

9.1.1输出刺激频率：≥50Hz

*9.1.2 输出脉冲频率误差：±3%以内；

*9.1.3输出刺激信号的单边最大磁场强度：≥4.2 T(特斯拉)；

9.1.4 输出强度误差范围：±5%以内；

9.1.5 输出脉冲宽度：≤300us；

9.2、磁刺激控制装置：

9.2.1 控制器触屏尺寸：≥10英寸；

9.2.2 控制器内置磁刺激运动诱发电位（MEP）和运动阈值（MT）检测软件

9.3 、磁刺激软件：

9.3.1 在控制器屏幕上显示磁刺激器实时状态；

9.3.2 持续超过10分钟未触发系统将自动卸载保护；

*9.3.3 刺激模式：单脉冲、重复脉冲、丛刺激（TBS）脉冲及自由组合刺激模式；

9.4、磁刺激刺激线圈：

9.4.1 规格：8字形双线圈，每圈直径≥70mm

9.4.2冷却降温方式：主动非液体冷却；

9.5 、运动阈值（MEP）测量：

*9.5.1运动诱发电位放大器通道数≥2通道，磁刺激控制器屏幕上、具备两个窗口，同时显示两个部位的MEP信号；

9.5.2根据设定比例和MEP检测结果。自动计算所需刺激强度；

9.6 分体式模块化架构：

# 第七章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1.评分因素及分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 10 |
| 2 | 技术部分 | 60 |
| 3 | 价格部分 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

2.评分标准

2.1商务部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品在中国境内近三年销售业绩的评价 | 5 | 根据投标产品近三年在中国境内的销售业绩进行综合评审，每提供1个得1分，最高得5分。（投标人应提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章，否则评标委员会不予认可） |
| 2 | 对招标文件商务条款的响应程度 | 3 | 响应全面，全部符合，得3分；响应不全面或有不符合根据其缺陷程度适当减分，最低分为0分 |
| 3 | 环境标志产品、节能产品 | 1 | 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，有1个得1分，最高得2分。 （提供认证证书复印件加盖公章） |

2.2技术部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对投标产品整体性能质量的评价 | 10 | 根据招标文件技术要求和投标技术响应情况，对投标产品制造工艺的技术水平、先进性、稳定性、安全性进行评分： 技术水平先进、稳定性、安全性高得10分； 技术较为先进、稳定性、安全性较高得7分； 技术一般、稳定性、安全性一般得5分； 技术落后、稳定性、安全性差得3分。 |
| 2 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 40 | 投标人技术指标全部满足招标文件要求得40分，一项普通技术指标负偏离扣2分，一项#号技术指标偏离扣3分，一项*号技术指标偏离扣4分，如有供货范围缺漏将负偏离处理，扣完为止。（带*的为重要技术指标，投标文件中应提供技术支持资料，否则评标委员会有权不予认可）。 |
| 3 | 对投标人售后服务能力的评价 | 3 | 投标人的售后服务机构和提供的售后服务方案和措施进行评审： 方案科学合理，服务措施可行性强得3分； 方案较合理，服务措施可行性一般得2分； 方案一般，服务措施可行性差得1分； 未提供得0分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人售后服务安排的合理性、售后网点的分布情况、维修的反应速度及服务措施情况进行评审： 售后服务安排合理，售后网点分布广，维修反应速度快，服务措施针对性强得3分； 售后服务安排合理，售后网点较少，维修反应速度一般，服务措施针对性一般得2分； 售后服务安排差，售后网点极少，维修反应速度慢，服务措施没有针对性得1分； 未提供得0分。 |
| 4 | 培训方案 | 4 | 对投标人提供的培训方案进行评审： 培训方案科学合理，可行性强得4分； 培训方案较合理，可行性一般得2分； 培训方案一般，可行性差得1分； 未提供得0分。 |

2.3价格部分

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 评标价格 | 30 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 （注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价） |